| 企业名称 | 罗莱生活科技股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 袁菊 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 四车间 充绒组 | 电子秤 | F118 | JW1-6CSB | Ⅲ级 | Mi等级 | 南通计量检定测试所 | 2019.02.01 | √ |
| 质量管理中心 | 钢卷尺 | L-08 | 3m | ±（0.3+0.2L）mm | ±（0.03+0.03L）mm | 南通计量检定测试所 | 2019.05.23 | √ |
| 实验室 | 耐洗色牢度试验仪 | S-29 | SW-24 | ±2℃ | ±0.5℃ | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2019.05.03 | √ |
| 实验室 | 分光光度计 | S-40 | WFJ-2100 | Ⅲ级 | U=0.3nm (k=2) | 南通计量检定测试所 | 2019.04.30 | √ |
| 实验室 | 电子 天平 | S-56 | BSA224S-CW | ±1mg | 砝码 E2等级 | 南通计量检定测试所 | 2019.04.30 | √ |
| 实验室 | 羽绒蓬松度仪 | S-109 | LBX-205 | ±1mm ±0.5g | 砝码三等 | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2019.05.03 | √ |
| 实验室 | 酸度计 | S-39 | PB-10 | 0.01级 | 0.0006级 | 南通计量检定测试所 | 2019.04.30 | √ |
| 质量管理中心 | 照度计 | H11I-E51470 | PM6612L | Urel=1.3% K=2 | 发光强度 标准灯 | 南通计量检定测试所 | 2019.04.24 | √ |
| 审核综合意見： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构（南通计量检定所、南通质量技术监督纺织仪器计量检定站）进行检定和校准。查8份测量设备检定和校准证书，都在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019 年 11 月 25 日~ 11月 26 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |