编号：1102-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 线拉力测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 运营保障部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （300--900）gf 最大允许误差±3% |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 2% |
|  |  | 公差T |  | ±3% |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 满足 |
| 拉伸仪/MICR0350 |  |  | （0～2.5×106）gf |  |  |  | ±1% |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/ZCFW J0819-2016 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/ZCFW J0819-2016-001 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温，70%RH以下 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 胡迪 培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附《线拉力测量不确定度评定报告》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （因保密）无 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 |  |  | （因保密）无 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 附《线拉力测量过程监视图（表）》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.查《线拉力测量操作规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法，满足该测量过程要求。 2.查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3.查该测量过程不确定度评定方法正确。 4查该测量过程控制监视记录，在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022 年8 月 26   日    审核员：    企业部门代表：