附1：

控制器主板工作电压测量过程不确定度评定报告

1、测量过程

1.1、测量方法： YBCL-ZD-01《电压测量作业指导书》

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：出厂编号为1469020的数字万用表，Urel=0.15% ，k=2

1.4、被测对象：控制器主板工作电压（4.8-5.5）V

1.5、测量过程：按照YBCL-ZD-01《电压测量作业指导书》进行电压测量，并直接读出显示数据，记录数据。

- 数学模型

f=m

式中：f－为工作电压测量结果；

m－为工作电压读数值;

3、输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引入的标准不确定度u1；测量设备的误差引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1的评定

在出厂编号为1469020的数字万用表正常工作状态下，同一组人，用同一只数字万用表，在相临近的时间内，对被测控制器主板的工作电压分别测量10次，测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 序号n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m读数值（V） | 5.01 | 5.02 | 5.01 | 5.03, | 5.02 |
| 序号n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| m读数值（V） | 5.00 | 5.01 | 5.02 | 5.01 | 5.02 |

测量值的平均值：

单个测量值的实验标准差：

日常测量以单次测量值为最终测量结果，则：

标准不确定度分量： u1=s=0.01V

3.2、数字万用表的误差引入的标准不确定度分量u2的评定

根据证书编号为JZ202109WDO265的数字万用表的校准证书得，测量设备的校准不确定度 Urel=0.15%, k=2。则 U=0.15%×5.02V= 0.00753V  k=2

u2=

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.01V |
| 标准不确定度u2 | 测量设备的示值误差 | 0.0038V |

4.2合成标准不确定度的计算

uC=u12+u22=0.01V2+0.0038V2=0.02V

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 得U＝ kuc＝2×0.02V＝0.04V

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.04V  k = 2