附3：

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | 控制器主板工作电压测量 | 测量过程规范编号 |  | YB/Gk-01-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 电压 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：出厂编号为1469020的数字万用表,Urel=0.15% ，k=2 测量方法：YB/Gk-01-2019《控制器主板工作电压测量过程控制规范》及YBCL-ZD-01《电压测量作业指导书》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有一定工作经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看出厂编号为1469020的数字万用表，其校准证书编号： JZ202109WD0265 ，校准日期：2021年09月15日，校准机构：方圆检测认证有限公司。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年09月24日，用出厂编号为1469020数字万用表测量控制器主板工作电压5次，平均值 为=5.016V。 （2）2021年10月15日，用出厂编号为1469020数字万用表测量控制器主板工作电压5次，平均值 为=5.022V。 工作电压测量过程的不确定度为U=0.04V，k=2 En=0.1 当En≤1时，测量过程有效。此En=0.1<1 ，该测量过程有效。 确认人员：任柏松 日期：2021年10月15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |