[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

编  号：0228-2019-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：郑州永邦测控技术有限公司
审核员： [image: image2.png]



审核日期：2021年10月26日 上午至2021年10月26日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？

测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境
	查出厂编号为zdjd01，型号规格为4m的液位仪自动精准校准台，校准日期为2021年09月07日，校准证书编号为长字20210910-0961，校准机构为“河南省计量科学研究院”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，符合要求。

查规格型号为ZC11D-10，出厂编号15060324的绝缘电阻表，校准日期为2021年09月15日,校准证书编号为JZ202109WD0263，证书信息与检测设备台账信息一致，符合要求。

查质量部精度室液位仪校准现场，配备了温湿度计，技术文件规定环境温度：20±2℃，查看《精度室2021年10月温度/湿度记录表》，符合要求。
查质量部的出厂编号为zdjd02，型号规格为4m的液位仪自动精准校准台，未纳入《检验设备台账》进行管理。不符合“6.3.1测量设备”的要求。
	质量部

生产部
	不符合01

	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量

   确认


	抽查关键测量过程“控制器主板工作电压测量过程”的“计量要求导出和验证记录”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为（0-20）V的数字万用表，证书编号为JZ202109WD0265，校准日期为2021年09月15日；其“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。
企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。
	质量部
技术部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量

   过程


	企业本年度无新增关键测量过程。企业对“控制器主板工作电压测量过程”编制了YB/Gk-01-2019《控制器主板工作电压测量过程控制规范》，并按照该规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。
	质量部
技术部

生产部
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度


	企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《控制器主板工作电压测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《测量过程不确定度评定报告》。
	质量部

	否

	5
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	企业的测量设备委外送检到2家机构： “方圆检测认证有限公司”，其机构注册号CNAS  L7928; “河南省计量科学研究院”，其机构注册号CNAS  L0175。符合要求。
查型号规格(0-6)MPa,出厂编号HA65540970580的“压力表”的校准证书，证书编号：JZ202109WL1287，校准日期：2021年09月15日;校准机构为“方圆检测认证有限公司”,(获中国实验室国家认可委员会实验室认可证书号为CNAS L7928)，
查出厂编号为zdjd02，型号规格为4m的液位仪自动精准校准台，校准日期为2021年09月07日，校准证书编号为长字20210910-0962，校准机构为“河南省计量科学研究院”（其计量检定机构授权证书号：（国）计（2012）01031号;获中国实验室国家认可委员会实验室认可证书号为CNAS  L0175号。量值均已溯源到SI单位。符合要求。
	质量部
	否 

	6
	就顾客的计量要求是否

已满足来监视有关顾客

满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业于2021年10月份，分别发出内、外部顾客满意度调查表50份和10份，全部收回60份，经统计，内部顾客满意度97.8%，外部顾客满意度99%，并形成了《顾客满意度分析报告》，对本次调查收到的意见和建议进行了总结落实。符合要求。
	服务部
	否

	7
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程按照计划频次实施持续监视。

抽查关键测量过程“控制器主板工作电压测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对“控制器主板工作电压测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程系统控制监视分析表及控制图》。
	技术部

质量部

生产部
	否

	8

	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	公司主要耗能品种为电。2021年1月至9月用电80816千瓦时；折合9.93吨标煤。公司不是重点用能单位。
	生产部
	否


 2 / 2

