测量设备溯源抽查表

编号：0149-2020-2021

| 企业名称 | 仪征易力土工合成材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 指针式测厚仪 | YL-08 | （0-10）mm | ±0.01mm | 量快，三等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.2.26 | √ |
| 生技部 | 压力表 | 190102331 | （0-1）MPa | 2.5级 | 精密压力表标准装置，0.25级 | 杨州市计量测试技术研究所 | 2021.9.16 | √ |
| 生技部 | 温控仪 | YL-25 | XMTB101-2205 | U=0.7℃,k=2 | 过程校验仪。0.02级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.2.26 | √ |
| 品质部 | 电子天平 | YL-14 | LT-602B | U=1.7mg,,k=2 | 标准砝码，F2等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.2.26 | √ |
| 品质部 | 热老化实验箱 | YL-11 | 401A | U=0.48℃,k=2 | 数字巡回检测仪，0.05级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.2.26 | √ |
| 生技部 | 磅秤 | YL-15-01 | TGT-500 | U=40g,k=2 | 标准砝码，F1等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.2.26 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备有品质部委托有相应资质的机构检定/校准，抽查6份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年11月5日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。