编号：0149-2020-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 厚度测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 品管部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 1.5mm±0.075mm |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.05mm |
|  |  | 公差T |  | 1.5mm |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.指针式测厚仪 |  |  | （0～10）mm |  |  |  | ±0.01mm | 分辨力0.01mm |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | YL-PG-13 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 18173.1-2012 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度：常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 包金美，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5.测量过程监视在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2021年11月5日           审核员：                 企业部门代表：