编号：0250-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 原料称重 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 25kg±0.25kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《原材料检验规程》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、被测参数技术要求：25kg±0.25kg 公差范围：△允=T=0.25-(-0.25)=0.5kg 2、计量要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子计量称/CB-27 |  | ACS（0-30）kg |  | ±0.01kg |  | JX-2020-F-12637S | 2020.12.8 |
| 计量验证记录 被测参数技术要求：25kg±0.25kg 公差范围：T=0.25-(-0.25)=0.5kg 计量要求：△允= 电子计量称计量特性：测量范围（0-30）kg，分辨率 1g ，测量范围和分辩率满足测量要求； 电子计量称最大误差±0.01kg 计量要求△允= 0.01≦0.167 满足要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：周乃琴 验证日期： 2020 年 12 月 12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备已检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年11月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |