编号：0142-2019-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆萱威机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:张林 |  |  |  |
| 不符合事实描述：生产技术部在用的编号为E26637,(0-150)mm带表游标卡尺校准日期2020.10.19。未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款“---应清楚地标识测量管理体系中所有的测量设备和技术程序，可以单独或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003 6.2.4条款 标识______ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_____ 企业部门代表（签名）__ 日期:2021.10.26 |  |  |  |
| 纠正措施: 组织部门相关人员，学习标准6.2.4条款的要求。对该测量设备粘贴计量标识，将其它计量器具再次确认状态的标识。类似问题一并解决。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期: 2021.10.28 |  |  |  |

可另附页