附3：

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 04 | 测量过程 名称 | 42CrMo调质无缝钢管 抗拉强度检验过程 | 测量过程 规范编号 | DH2019004/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质控中心 | 测量项目 | 抗拉强度 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：出厂编号为L210607-02的微机控制电液伺服万能试验机,Urel=0.15% ，k=2 测量方法：GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 环境条件：(10-35)℃ 测量软件；FastTest 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有一定的工作经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查出厂编号为L210607-02的微机控制电液伺服万能试验机的校准证书，校准日期：2021年8月23日，校准证书编号：LX21SJ017301,符合要求。 2、用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年09月23日，用出厂编号为L210607-02的微机控制电液伺服万能试验机检验42CrMo调质无缝钢管的抗拉强度，取5次检验的平均值为=1135.8MPa; （2）2021年10月25日，用出厂编号为L210607-02的微机控制电液伺服万能试验机检验42CrMo调质无缝钢管的抗拉强度，取5次检验的平均值为=1136.4MPa; - 抗拉强度检验过程的不确定度为Urel=1.99%，k=2，则： - U1=1135.8MPa×1.99%=22.602MPa, U2=1136.4MPa×1.99%=22.614MPa，则： En=0.02 当En≤1时测量过程有效，此En=0.02<1，该测量过程有效。 确认人员：王娟 日期：2021年10月25日 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  | 批准人 |  |