编号：1107-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 供氧管道接地电阻检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 质管部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 15Ω |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 | ±1Ω |
|  |  | 公差T |  | ±5Ω |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 | 满足 |
| JD-8B接地电阻检测仪 |  |  | 0-200Ω |  |  |  | ±5% |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 《供氧管道接地电阻测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | HJ/MSP-G-02 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度要求：（10～35）℃，湿度要求：≯80%RH |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 王斌 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《供氧管道接地电阻测量不确定度评定》附录B |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《高度控制测量过程有效性确认记录》附录C |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《接地电阻测量过程监视统计表及监视质控图》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《接地电阻测量过程监视统计表及监视质控图》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确，满足要求； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程监视方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    2022年 1月14日    审核员：                企业部门代表：