编    号：0214-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 耐压值零位校准测量过程 |  |  | 被测参数要求 (含公差) |  | 2000V±3% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB7251.12-2013、GB/T 16927.2-2013 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB/T 16927.2-2013规定： 校准（零位2000V）时，规定额定频率下测量试验电压峰值误差是±3% 测量设备的最大允许误差△允≤T/3=±1% 测量设备的扩展不确定度U95允≤△允/3=0.3% 校准值2000V, 测量范围两边延伸（1000-3000）V。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 耐压测试仪 163503 |  | WB2673C （ 0-5）kV | ±5% 2kV校准结果， 误差：+0.5% |  | OLS2111194009 |  | 2021.11.10 |
| 计量验证记录 - 测量设备的实际误差+0.5%，满足测量设备的最大允许误差△允=±1%的要求。 - 测量设备的测量范围：（0-5）kV，满足测量要求（1000-3000）V的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年11月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2021 年11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |