编	号：0046-2017-2021

现场审核记录

企业名称：广州美亚股份有限公司	审核员：	审核日期：2021年1 1 月0 4 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风 险？检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。各部门已经根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。计量要求的识别基本和符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 公司已制定《计量要求管理程序》，对计量要求的识别方法进行规定，形成《计量需求工程表》 抽查钢板成品重量检测过程和成品硬度检测过程的计量要求识别，见《计量要求导出和计量验证记录表》。计量要求流程符合要求生产部已经根据产品过程所需要的测量设备识别所需的电子秤 SCS-5T 型/5t 计量要求识别符合要求。 | 综合部生产部 | 不列入 |

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 抽查2021年培训记录。未见培训计划及相关计量培训。 建议加强全员对于计量器具使用，测量要求等培训宣贯。 | 综合部 | 不列入 建议项 |
| 3 | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 可提供外来文件（标准）的清单，包括对应的检验方法（国标）/检定规程，已对外部标准进行归档管理。体系文件由综合部编制并发布，记录管理程序2021年7月01日开始实施，版本为A/5. 综合部负责总体文件管理工作。 抽查GB/T 5749-2006《生活饮用水卫生标准》，已经经过标准查新，并纳入受控文件管理。 | 综合部 | 不列入 |
| 4 | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记 录。抽查一份近期的测量设备采购记录。 | 6.4 外部供方 | 公司已经制定《协力商评估与管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。 综合部已对检定/校准/检测机构服务外部供方资格进行管理，包括广州计量科学研究院、广东省计量科学研究院、东莞市帝恩检测有限公司等。并定期开展评价，形成有关 记录。符合文件规定。 | 综合部 | 不列入 |
| 5 | 有无测量设备台帐？测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系 内？现场抽查 1~2 测量 设备，核对有关信息是否一致。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定 | 6.3.1 测量设备 6.2.4 标识7.1.1（计量确认）总则 7.1.2 计量确认间隔 7．1.4 计量 确认过程记 录 8.3.3 不合格测量设备 | 公司已形成《量规仪器检定与管理作业程序》《计量确认控制程序》。 公司已经建立《测量设备台账》，测量设备已按要求进行管理。 抽查测量设备计量确认情况，具体见《测量设备溯源抽查表》，抽查的测量设备的信息与台账一致。设备经确认合格后以外部校准标识作为确认合格标志 。 抽查的设备已经对照计量要求进行计量确 认，并按文件规定在校准证书背面签署验证意见作为确认记录，符合文件规定。已按文件要求形成相关计量确认记录，符合要求。部门暂无新购测量设备。 | 生产部综合部 | 不列入 |
| 6 | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是 否有效? | 7.1.3 设备调整控制 | 抽查电子汽车衡（编号 1609044238）经过广东省计量科学研究院检定，已经加印铅封，编号 127861，现场核对，符合要求。 | 生产部综合部 | 不列入 |

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录 | 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》和《测量不确定度控制程序》，分别对测量过程管理流程、不确定度评定流程和不合格控制和处置流程进行规定。 抽查钢板成品重量检测过程和成品硬度检测过程的有关记录，已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度分析报告并按策划进行核查。过程的实施和测量不确定度评定流程符合文件规定。具体见提交的原始记录和《测量过程控制检查表》和《计量要求导出和计量验证记录表》 生产部抽查 2021 年 11 月04 日《钢板、钢带工作通知单/自主检查记录表》，已按作业指导书执行检验，并对照检验要求进行评判，没有出现不合格。暂无不合格测量过程。抽查综合部实验室《金属材料拉伸试验报 告》，已经形成记录。符合要求 | 生产部 综合部 | 不列入 |
| 8 | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？抽查有关的证书情况。抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，设备信息与台账一致。 生产部抽查 2021 年 11 月 03日《制管工作通知单》和《管件焊接生产工艺与检查记录表》没有发现非法定单位的使用。溯源性符 合要求。 | 生产部综合部 | 不列入 |
| 9 | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 管理部负责测量管理体系内部顾客满意度调查。2021 年通过《内部顾客满意度调查表》开展调查，发出 11 份调查表，并形成统计 分析报告，2019 年内部顾客满意度为 96.9 分，可提供对应的调查表和 2019 年内客户满意度资料分析汇总。 | 管理部管理层 | 不列入 |

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。 管理部已经制定2021 年监视计划并形成对应监视报告，监视未发现不符合项。 关键测量过程已经按计划开展核查，见抽查 的过程控制图。符合要求 | 管理部管理层 | 不列入 |