编号：0720-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏新苏投资发展集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 新苏机械 | 磁粉探伤机 | 050616242 | CDG-2000D | Urel=2.6% k=2 | 标准电流表：0.5级；磁强计±5% | 无锡市计量测试院 | 2021.6.15 | √ |
| 新苏机械 | 管型测力计 | 08061 | KL-10 | 2级 | 力值砝码MPE:±0.01%; | 无锡市计量测试院 | 2021．9.14 | √ |
| 新苏机械 | 三坐标测量机 | 06060088 | 03939134 | U=(0.2+1.4L/1000)μm k=2 | 量块三等 | 国防科技工业3213二级计量站 | 2021.1.26 | √ |
| 华星机电 | 拉力机 | 15356 | HP-500 | 1级 | 负荷传感器（测力仪）0.1级 | 无锡市计量测试院 | 2021.7.20 | √ |
| 华星机电 | 涂层测厚仪 | LG03-03 | 4500 | B级 | 标准膜厚片A级 | 无锡市计量测试院 | 2021.7.14 | √ |
| 计量中心 | 量块 | 9749 | （1.001-1.009）m m | 3等 | 量块2等 | 国防科技工业3213二级计量站 | 2021.3.05 | √ |
| 计量中心 | 侧长机 | 705 | （0-2000）mm | 微米刻度尺U=0.1μm k=2 毫米刻度尺U=0.3μm k=2 | 量块二等 | 南京晨光集团有限责任公司计量中心 | 2021.1.26 | √ |
| 机床股份 | 普通压力表 | FP3-545 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 无锡市计量测试院 | 2021.8.9 | √ |
| 机床股份 | 针盘推拉力计 | FM06-01 | 500N | 1级 | 力值砝码MPE:±0.01% | 无锡市计量测试院 | 2021.8.9 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司建最高计量标准7项，分别为：万能角度尺检定装置、千分表检定装置、直角尺检定装置、刀口形直尺检定装置、百分表检定装置、三等量块标准装置、平板检定装置，测量设备由计量中心负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托无锡市计量测试院、南京晨光集团有限责任公司计量中心、国防科技工业3213二级计量站检定/校准，校准/检定证书由计量中心保存。抽查9件测量设备，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年10 月29日~10月30日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。